# 第四部分 采购需求

项目名称：海南省安宁医院东红CT球管采购项目；

采购方式：单一来源；

预算金额（最高限价）：￥43万元；

**一、需求清单及技术参数要求**

本次项目为飞利浦Access 16排CT球管采购项目，供应商必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目进行投标，以保证该设备的高效、正常运作。

1. 项目内容
2. 项目内容：16排CT球管
3. 型号：CTR-1735
4. 数量：1只

（二）技术参数

1）原装全新的专用16排球管CTR1735型一个

2）详细性能参数

1、球管阳极热容量：≥3.5MHU

2、球管最大电压：≥140KV

3、球管大焦点：≤0.6×1.3mm

4、球管小焦点：≤0.4×0.7mm

5、阳极尺寸：≥165mm，阳极转速：≥3000RPM

6、阳极靶角：7°

7、能与本院现有设备飞利浦Access 16 CT相匹配使用

3）投标人需具备原厂提供的全新合格球管的库存，在投标文件中以附件的形式提供近一年内该库存球管的合法进口证明文件，包含但不限于该球管的进口报关单，不低于3条球管信息。中标后所提供的球管必须为原厂原装全新球管，货物上有可追踪的序列号和中文标签，且需提供该球管本身的报关单，如无，则取消中标资格。

4）球管质保期：

球管完全保证使用扫描秒：不少于12个月或比列赔付10万扫描秒，先到先止。球管的安装及调试费用由投标人承担。

5）项目所需的商务要求

1、热线服务：提供400免费热线电话，24小时 \*365天有工程师接听，为用户快速诊断和提供技术支持服务

2、为保障商务履约能力，投标人或维保服务商提供纳税证明和相关人员缴纳社保的证明。

3、投标人或维保服务商提供维护保养的专业工具的介绍，需图文并茂。

4、为保障备件的快速且安全的供应，投标人或维保服务商在国内设有零备件保税仓库（提供相应证明材料，如租赁合同等）。

5、保障更快捷更满意的服务，投标人或维保服务商需要设有维修站，至少提供3份生产厂商CT维修工程师培训资质证书（提供有效期内的工程师原厂培训证书）。

6、投标人或维保服务商提供过往业绩需求：具备同型号球管合同3份及以上（提供符合合同商业保密法规相应合同或其它证明材料，且合同上必须有甲方联系人，以备证实）。

**二、商务要求：**

1、合同履行期限（交货期限）：合同签订生效之日起2个月内（按月计划送货）。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同生效后，成交供应商直接备货；待采购设备运达采购人指定地点经安装、调试、验收合格后，支付合同总金额的100%，具体以合同签订为准。

4、包装和运输要求：投标人须严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的要求进行产品及相关快递服务的包装。

5、质保期：球管完全保证使用扫描秒：不少于12个月或比列赔付10万扫描秒，先到先止。

6、验收方式及标准：由采购人在指定地点对所采购标的进行验收，验收标准除了采购文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准外，可溯源到国家、行业及地方现行相关规定、规范及技术标准。

7、保险：（1）中标人应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并结合本项目采购合同履行情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。（2）中标人为本项目提供履约的所有人员按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同，如有退休人员或其他依法不能签订劳动合同的应当签订劳务合同，并为上述人员购买意外伤害保险，保险期限至本项目采购合同履行完毕。

8、其他要求：不接受第三方配送。